Начальнику КО

Клюшину С.Г.

Начальнику ПКРДА

Зилюкину И.В.

Докладная записка.

Докладываю Вам, что по моему мнению:

-устанавливать матрицы X-Card 1.5-64, X-Card 1.6-64 в детекторе ТЛД1152 на винты – недопустимо т. к. они имеют линейные габаритные размеры ширины, с точностью изготовления:

+0.6 / -0.2 мм, что требует зазора между матрицами при установке - 0.8мм, иначе

есть большая вероятность того, что матрицы будут накладываться друг на друга. Такой зазор не допустим, т.к. при зазоре >= 0,19 мм при съемке деталей, расположенных под углом на экране появятся ступеньки(в соответствии с протоколом N1 от 24.10.2017 г. на детекторе видна проволока диаметром 0,19 мм.) При угле 45˚ступенька будет в 1,6 мм.

Необходимо сохранить прежний способ установки матриц.

-для установки матриц необходимо изготовить юстировочное приспособление.

Ведущий конструктор КО Мильнер А.П.

7.11.2017г.